## Sheet1
名称 | 规格 |  |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1、3m 法半电波暗室
电波暗室 SAC-3-2.0 | 电波暗室屏蔽尺寸：9. 1mX6. 1mx5.7m(LxWxH) 采用 2mm 厚双面镀锌层 275g/m²镀锌钢板拼装式结构，屏蔽体表面原厂喷塑美化 处理。 |  |  | 1套 |  |  | 中国
钢支撑架 | 暗室独立支撑的钢结构架尺寸 9.7mX6.7mX6.2m(LxWxH) |  |  | 1套 |  |  | 中国
暗室屏蔽门 | 电动旋转屏蔽门，净开尺寸 1.5m×2.1m（WxH）配套测试状态指示灯、互锁开 关、紧急开关，表面烤漆处理，配置手动斜坡； |  |  | 1套 |  |  | 中国
尖劈吸波材料 | 1 ）复合型硬质材料，满铺设于四侧墙面及顶面； 2）地面提供一套 Svswr测试用吸波材料； |  |  | 1套 |  |  | COMTEST
铁氧体 | 铁氧体满敷设于暗室四侧墙面及顶部 |  |  | 1套 |  |  | TODA ISU
吸波材料支撑系统 | 用于铁氧体和吸波材料的固定支撑系统。 |  |  | 1套 |  |  | 中国
白盖、灰盖 | 暗室内墙，靠近地面一圈的吸波材料表面安装灰盖，其余吸波材料表面安装白盖。 “灰盖+ 白盖 ”一方面可增加暗室的立体感并提高视觉效果，另一方面还可保护吸 波材料免受损伤，同时白盖还可增强暗室内部的光照效果。白盖、灰盖介电常数优 于 1.4； |  |  | 1套 |  |  | 中国
电源滤波器 | 高性能电源滤波器： 单相 16A-220V 50/60Hz 1 套 单相 32A-220V 50/60Hz 2 套 三相 32A-380V 50/60Hz 1 套 高性能电源滤波器 14KHz-40GHz 插入损耗优于 100dB |  |  | 1套 |  |  | 中国
信号滤波器 | 1000M 网络信号滤波器 1 套 |  |  | 1套 |  |  | 中国
通风波导 | 顶部通风波导300*300mm ，最高截止频率40GHz 4套 墙面通风波导100* 1000mm ，最高截止频率40GHz 3套 |  |  | 1套 |  |  | 中国
照明升降系统 | 提供 LED 无干扰照明灯，包括照明升降系统及所有相关配电连接系统。 |  |  | 4 套 |  |  | 中国
高架地板及地面反射面 | 暗室地面采用可调节支架高架地板，高度 300mm ，承重 1000kg/m2 ，地板表面铺 设 2mm厚锌铝镁钢板； |  |  | 1套 |  |  | 中国
接口板 | 包括 AP 板、CP 板、直通管道和六路光纤穿透器、射频接头、插座及接地端子等; 注：射频连接采用瑞士 Huber+Suhner 品牌 |  |  | 1套 |  |  | 中国
视频监控系统 | 数字高清 CCTV 系统两套，一套固定在暗室墙壁，一套地面三脚架移动，摄像头光 学变焦不低于 26 倍，10KHz 到 40GHz 能承受 200V/m 连续场强和 600V/m 瞬态场 强； 并配备 55 寸显示屏 1 台； |  |  | 1套 |  |  | 中国
整改监视系统 | 配置一套暗室 CP 盒内整改监视系统，包括显示屏，信号滤波器及电源插座等 |  |  | 1套 |  |  | 中国
防火报警系统 | 独立空气采样式防火报警系统 包含：暗室外安装的报警显示装置、控制设备、铺设采样管及相关配件，具备声、 光报警功能，且有信号接口可方便接入大楼防火系统。 |  |  | 1套 |  |  | Honeywell
转台 | 直径 2.0m ，承重 1000kg，高精度电动转台 ； |  |  | 1套 |  |  | 中国
天线塔 | 天线塔 1 套，天线塔 1-4m 升降，天线塔承重 10kg ，气动转极化配备静音空压机 |  |  | 1套 |  |  | 中国
控制器 | 转台和天线塔控制器 |  |  | 1套 |  |  | 中国
2、控制室
屏蔽控制室 CR | 屏蔽体尺寸为：4.0mx3.4mx3.0m(LxWxH) ，采用 2mm 厚双面镀锌层 275g/m²镀锌 钢板拼装式结构，屏蔽体表面原厂喷塑美化处理。 |  |  | 1套 |  |  | 中国
屏蔽门 | 手动旋转屏蔽门，净开尺寸 1.2m×2.1m（WxH）,表面烤漆处理。 |  |  | 1套 |  |  | 中国
屏蔽室地面 | 地面采用可调节支架高架地板，高度 300mm ，承重 1000kg/m2； |  |  | 1套 |  |  | 中国
通风波导 | 顶部通风波导 300*300mm ，最高截止频率 20GHz。 |  |  | 4 套 |  |  | 中国
内部照明及配电 | 提供日常使用 LED 照明灯一套。 |  |  | 1套 |  |  | 中国
电源滤波器 | 高性能电源滤波器： 三相 32A-380V 50/60Hz 1 套 单相 16A-220V 50/60Hz 1 套 |  |  | 1套 |  |  | 中国
信号滤波器 | 1000 兆网络信号滤波器 1 套 双线电话滤波器 1 套 |  |  | 1套 |  |  | 中国
3、功放室
屏蔽控制室 AR | 屏蔽体尺寸为：2. 1mx3.4mx3.0m(LxWxH) ，采用 2mm 厚双面镀锌层 275g/m²镀锌 钢板拼装式结构，屏蔽体表面原厂喷塑美化处理。 |  |  | 1套 |  |  | 中国
屏蔽门 | 手动旋转屏蔽门，净开尺寸 0.9m×2.1m（WxH）,表面烤漆处理。 |  |  | 1套 |  |  | 中国
屏蔽室地面 | 地面采用可调节支架高架地板，高度 300mm ，承重 1000kg/m2； |  |  | 1套 |  |  | 中国
通风波导 | 顶部通风波导 300*300mm ，最高截止频率 20GHz。 |  |  | 3 套 |  |  | 中国
内部照明及配电 | 提供日常使用 LED 照明灯一套。 |  |  | 1套 |  |  | 中国
电源滤波器 | 高性能电源滤波器： 三相 32A-380V 50/60Hz 1 套 单相 16A-220V 50/60Hz 1 套 |  |  | 1套 |  |  | 中国
信号滤波器 | 互锁信号滤波器 1 套 |  |  | 1套 |  |  | 中国
4、其他
外围配电 | 客户负责暗室区域总配电柜及内部空开； 我方负责外围配电柜到暗室及控制室所需电源线、线缆桥架； |  |  | 1套 |  |  | 中国
第三方测试 | 第三方检测机构对电波暗室及配套控制室和功放室的性能进行检测包括 SE*3、 NSA、SVSWR、AN 及接地&绝缘电阻*3 的测量； |  |  | 1套 |  |  | 上海电科所/中国
空调系统 | 暗室、控制室及功放室的独立空调系统； |  |  | 1套 |  |  | 格力/中国
独立接地系统 | 我方负责在客户场地 15 米内做独立接地桩，接地电阻满足 CNAS 要求； |  |  | 1套 |  |  | 中国
安装、运输 | 国内国外货物运输及项目现场安装； |  |  | 1套 |  |  | 中国
名称 | 规格 |  |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一.传导测试设备，（CE150KHz-30MHz/220V@16A）
EMI 接收机 | EPL1000+K59 |  |  | 1 台 |  |  | R&S/德国
脉冲限幅器 | PLA-10N |  |  | 1 台 |  |  | 国产
人工电源网络 | LNC-S16 |  |  | 1 台 |  |  | 国产
测试软件 | EMC-I |  |  | 1 套 |  |  | 国产
CE 测试环境 | EUT 试验桌，1 套，实木材质，尺寸为 1.5m*1.0m*0.8m； |  |  | 1 套 |  |  | 国产
测试线缆等附件 | 超低损耗射频电缆、测试电缆，GPIB 卡及适配器套件 |  |  | 1 套 |  |  | 国产
二.辐射骚扰测试（30MHz-1GHz）
EMI 接收机 | ESR3 |  |  | 1 台 |  |  | 德国 R&S
对数周期天线 | VULB9168 |  |  | 1 台 |  |  | 德国 SCHWARZBECK
前置放大器 | LNA0130 |  |  | 1 套 |  |  | 国产
测试软件 | EMC-I |  |  | 1 套 |  |  | 国产
测试线缆等附件 | 超低损耗射频电缆、测试电缆，GPIB 卡及适配器套件 |  |  | 1 套 |  |  | 国产
未税合计
税率
含税合计
工期
屏蔽效能（依据最新标准 GB/T 12190）
场源 |  | 频率(Hz) | 屏蔽效能（dB）
磁场 |  | 14kHz | 80
|  | 150KHz | 90
|  | 15MHz | 100
平面波 |  | 150MHz | ≥100
|  | 450MHz | ≥110
|  | 950MHz | ≥110
微波 |  | 3GHz | ≥110
|  | 10GHz | ≥110
|  | 18GHz | ≥110
|  | 40GHz | ≥90
归一化场地衰减（依据最新标准 CISPR16-1-4 或 ANSIC63.4）
频率（MHz） |  | 测试距离 3m ，静区直径 2.0m ，高 2.0m
30～1000 |  | 优于+/-3.5dB
场地电压驻波比测试 sVSWR（依据最新标准 CISPR16-1-4）
频率（GHz） |  | 测试距离 3m ，静区直径 2.0m ，高 2.0m
1～18 |  | Svswr≦5.5dB
背景噪声 AN（依据最新标准 CISPR22）
频率（Hz） |  | 在无 EUT 的情况下，暗室内其他辅助设备均打开。
30MHz～18GHz |  | 测试电平应比 CISPR22（GB9254）所规定 B 级的限值的电平至少低 15dB。
接地电阻和绝缘检测
电源进线对屏蔽室金属壁的绝缘电阻及导线与导线之间的绝缘电阻大于2M Ω , 屏蔽室的接地电阻小于1 Ω 。由上海电器科学研究 所（STIEE）完成测试并提供报告。